Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Tomografu komputerowego z wyposażeniem i automatyczny wstrzykiwacz dwutłokowy; rok produkcji 2012, urządzenie  nowe, nie używane , nie rekondycjonowane.

Wykonawca: 	                                                                 ______________________________________________________

Producent/rok produkcji:	                                        ______________________________________________________

Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji ______________________________________________________

Nazwa aparatu/typ:	                                                      ______________________________________________________

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję minimum 16 przyległych i nienakładających się warstw submilimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor z nie mniej niż 16 rzędów elementów akwizycyjnych w osi z urządzenia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Tomograf umożliwiający badanie: onkologiczne, centralnego układu nerwowego, płuc, narządów jamy brzusznej, kończyn z układem kostno-stawowym, serca z bramkowaniem EKG, układu naczyniowego, wirtualnej endoskopii, wirtualnej kolonoskopii, biopsji celowanej pod kontrolą fluoroskopii CT. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Minimalna grubość pojedynczej warstwy akwizycyjnej skanu spiralnego w odniesieniu do izocentrum nie więcej niż 0,65mm | Tak/podać | Bez oceny |  |
|  | Dwie niezależne konsole o rozdzielonych bazach danych obrazowych: - konsola operatorska, - konsola lekarska | Tak | Bez oceny |  |
|  | Konsola operatorska dwumonitorowa z możliwością jednoczesnego skanowania i rutynowej analizy obrazy na drugim monitorze | tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość jednoczesnego skanowania i jednoczesnego przesyłu danych na inną stację lekarską diagnostyczna w systemie pojedynczego obrazu i pojedynczej serii | tak | Bez oceny |  |
|  | Pojemność dysku twardego konsoli technika dla magazynowania obrazów nie mniej niż 200000 obrazów | tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna nagrywarka płyt CD z badaniem obsługiwana z konsoli technika z automatycznym nagrywaniem przeglądarki obrazów DICOM | tak | Bez oceny |  |
|  | Drukarka do wydruków dokumentacji obrazowej z badań obsługiwana z konsoli technika i lekarskiej stacji diagnostycznej (pracująca w technologii suchej) | tak | Bez oceny |  |
|  | Contast media bolus tracking - synchronizacja startu akwizycji na podstawie śledzenia w czasie rzeczywistym napływu środka kontrastowego | tak | Bez oceny |  |
|  | Redukcja szumów | tak | Bez oceny |  |
|  | Algorytm iteracyjnej rekonstrukcji obrazu pracujący na danych surowych pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu | tak | Bez oceny |  |
|  | AEC automatyczna kontrola ekspozycji | tak | Bez oceny |  |
|  | Minimum dwie wielkości pola skanowania | Tak/podać | Bez oceny |  |
|  | Minimum dwa prostopadłe obrazy dla skanu topograficznego AP i boczny | tak | Bez oceny |  |
|  | Kąt pochylenia gantry: nie mniej niż ±30° | tak | Bez oceny |  |
|  | Minimalny czas pełnego obrotu układu lampa-detektor dla skanu spiralnego nie dłuższy niż 0,5s | Tak/podać | Bez oceny |  |
|  | Średnica otworu gantry nie mniej niż 70cm | tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość nagrywania poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołów badań. | Tak/nie | Tak-5 p Nie-0 p |  |
|  | Optyczny wskaźnik zatrzymania oddechu | tak | Bez oceny |  |
|  | Optyczny wskaźnik wstrzymania oddechu ze wskaźnikiem pozostałego czasu | Tak/nie | Tak-5p Nie-0p |  |
|  | System komunikacji głosowej technika z pacjenta | tak | Bez oceny |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna obrazu | Min. 512 x 512 | Bez oceny |  |
|  | Możliwość sterowania pochylania gantry: - z prawej i lewej stron gantry, - z konsoli w sterowni, | tak | Bez oceny |  |
|  | Moc generatorów w kW nie mniej niż 50kW | tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalny prąd anodowy lampy nie mniej niż 440mA | Tak/podać | Najwyższa wartość – 10p, najniższa 1p, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ilość możliwych do ustawienie wartości kV nie mniej niż 3 | tak | każdy 1 wartość więcej + 5p |  |
|  | Dwa ogniska lampy | tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczny wybór ognisk | tak | Bez oceny |  |
|  | Pojemność cieplna lampy lub jej ekwiwalent w przypadku konstrukcji lampy innej niż klasyczna nie mniej niż 6MHU | tak | Bez oceny |  |
|  | Redukcja dawki poprzez modulację prądu anody we wszystkich trzech osiach: x,y,z | tak | Bez oceny |  |
|  | Przyciski kontroli ruchu stołu po prawej i lewej stronie frontowej obudowy gantry | Tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ±0,25 mm nie mniej niż 200kg | tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalny zakres ruchu stołu nie mniej niż 160cm | Tak/podać | Najwyższa wartość – 10p, najniższa wartość 1p, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalny czas ciągłego skanu spiralnego nie mniej niż 100s | Tak/podać | Najwyższa wartość – 10p, najniższa wartość 1p, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalny zakres ciągłego poziomego skanu spiralnego bez przemieszczania pacjenta nie mniej niż 160cm | Tak/podać | Najwyższa wartość – 10p, najniższa wartość 1p, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Odległość lampa detektor | Tak/podać | Najniższa wartość 10p najwyższa 1p pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wyposażenie stołu w nie mniej niż: - materac - podgłówek usztywniający w badaniach głowy - podgłówek usztywniający w badaniach głowy z możliwością zmiany kąta - podgłówek pacjenta w pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi - Bobix dla dzieci wraz z akcesoriami do unieruchomiania - rolki do transportu pacjenta - mata chroniąca stół przed zalaniem płynami/wydzielinami | tak | Bez oceny |  |
|  | CT fluoroskopia software i hardware w komplecie z aparatem; monitor, system sterowania „in-room” | tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczny wstrzykiwacz dwutłokowy z systemem sterującym do wstrzykiwań środków kontrastowych różnych producentów z rozruchowym zestawem kompletów strzykawek 25 szt. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Matryca prezentacyjna obrazu | Min. 1024 x 1024 | Bez oceny |  |
|  | Dwumonitorowa LCD stacja lekarska diagnostyczna o niezależnej, rozdzielnej bazie danych umożliwiającej pracę przy wyłączonym aparacie TK | tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna pojemność dysku/ów twardych stacji lekarskiej nie mniej niż 200GB | Tak/podać | Najwyższa wartość – 10p, najniższa wartość 1p, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Powiększenie pojemności dyskowej posiadanego systemu PACS/RIS o 4 TB | tak | Bez oceny |  |
|  | Dwa kolorowe monitory stacji diagnostycznej lekarskie typu LCD nie mniej niż 19” | tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość używania satelitarnej konsoli w systemie klient serwer | tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej lekarskiej umożliwiające ocenę badania: onkologicznego, centralnego układu nerwowego, płuc, narządów jamy brzusznej, kończyn z układem kostno-stawowym, serca z bramkowaniem EKG, układu naczyniowego, wirtualnej endoskopii, wirtualnej kolonoskopii, biopsji celowanej pod kontrolą fluoroskopii CT. | tak | Bez oceny |  |
|  | Wymagane oprogramowanie stacji diagnostycznej lekarskie: Pomiary geometryczne minimum: długości / kątów / powierzchni / objętości) Pomiary analityczne minimum: pomiar poziomu gęstości, profil gęstości, histogram, analiza skanu dynamicznego MIP MINIP MPR SSD VR CT-angiografia – z nanalizą naczyn Virtual endoskopy w tym colonoskopia CT i drzewo oskrzelowe Perfuzja mózgowia Computer assisted reading - dla płuc i jelita grubego Image fusion – dla PET Automatyczne usuwanie struktur kostnych Pakiet oprogramowania kardiologicznego | Tak podać | Bez oceny |  |
|  | OprOprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w narządach miąższowych z możliwością segmentacji zmiany oraz możliwością porównania z poprzednim badaniem. | Tak | Bez oceny |  |
|  | UPS do komputera do stacji diagnostyczne , komputera opisowego, komputera sterującego nagrywarka CD | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zestaw fantomów do kontroli jakości obrazowania i kalibracji TK: wymaganych w Dz.U. Nr 51 poz. 265 z dnia 9.03.2011 r. i Roz. Min. Zdr. z dnia 18.02.2011. w tym: a)zestaw fantomów do kontroli jakości tomografu komputerowego umożliwiających co najmniej ocenę; - jednorodności, - szumu, -artefaktów -wartości HU - rozdzielczości przestrzennej wysoko i niskokontrastowej -geometrii obrazu -progowego kontrastu obrazu - grubości warstwy tomograficznej -dokładności wskazań świateł lokalizacyjnych. Zainstalowanie obrazu testowego na monitorze tomografu. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Osłony osobiste -fartuch ołowiowy - 2szt. o współ. min.0,25 mm Pb -osłony na tarczycę 2 szt. -osłony na oczy i gonady -2 kpl | Tak | Bez oceny |  |
|  | Interfejs sieciowy konsoli tomografu i stacji lekarskiej zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist | Tak | Bez oceny |  |
|  | Podłączenie tomografu komputerowego, stacji lekarskiej, drukarek, komputera opisowego, automatu nagrywającego do istniejącego systemu PACS/RIS | Tak | Bez oceny |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do całego przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenie użytkowników (lekarze, technicy, pielęgniarki) w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania po instalacji systemu., nie mniej niż 40godzin. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja i autoryzowany serwis min. 36 miesięcy z gwarancją na lampę bez limitu skanów (nieodpłatne wymagane przez producenta przeglądy gwarancyjne w czasie trwania gwarancji, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Robot CD/DVD – 1 szt. Urządzenie wraz z komputerem sterującym Urządzenie posiada min. 2 nagrywarki CD/DVD Urządzenie posiada automatyczną drukarkę do nadruku opisów na płytki Urządzenie dostarczone z zestawem rozruchowym 500 płyt CD do nadruku oraz 2 zestawy atramentów. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Certyfikaty CE i świadectwa dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy o Wyrobach Medycznych oraz ustawy Prawo Atomowe z dnia 29.11.2000r. z późniejszymi zmianami | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Komputer klasy PC do opisów badań z systemem operacyjnym, monitorem LCD min.19”, pakietem oprogramowania biurowego i drukarką laserową z karta sieciową. Oprogramowanie i system operacyjny bez limitu czasu użytkowania. | Tak | Bez oceny |  |

- W pozycjach, w których w kolumnie „Wymóg graniczny” Zamawiający podał „TAK”, a w kolumnie „Punktacja” podał „Bez punktacji”, Wykonawca powinien w kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK” (wpisanie odpowiedzi „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty), jeżeli dodatkowo w kolumnie „Wymóg graniczny” Zamawiający podał „podać/opisać”, Zamawiający powinien w kolumnie „Parametr oferowany”  dodatkowo podać/opisać oferowany parametr.

- W pozycjach, w których w kolumnie „Wymóg graniczny” Zamawiający podał „TAK, podać”, a w kolumnie „Punktacja” podał wartość punktacji, Wykonawca powinien w kolumnie „Parametr oferowany” wpisać „TAK i podać odpowiedni parametr”.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach producenta. Dla pojedynczych parametrów, nieujętych w materiałach producenta, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycyjnych.

data ____________________                                                                                                                 _____________________________
                                                                                                                                                         podpis i pieczątka Wykonawcy/ Wykonawców*

* niepotrzebne skreślić.