

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2016-12-13

**Do Wszystkich Wykonawców**

Dot: Zapytania ofertowego na dostawę nowego respiratora stacjonarno-transportowego

Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1 pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator dla dzieci i dorosłych zamocowany na wózku i blokadą na dwóch przednich kołach? Takie rozwiązanie jest wystarczające do całkowitego zablokowania podstawy jezdnej.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 2**  **pkt. 13**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator dla dzieci i dorosłych z napięciem zasilania AC 230V i możliwością zewnętrznego zasilania 24 V? Dodatkowo oferowany respirator posiada zasilanie akumulatorowe pozwalające na ciągłą wentylację pacjenta przez okres 4 godzin.

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 3**  **pkt. 24**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator dla dzieci i dorosłych z możliwością regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie 5-90% przepływu szczytowego?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 4**  **pkt. 27**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator dla dzieci i dorosłych z funkcją wstrzymania na wdechu do 10 sekund?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 5**  **pkt. 29**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator dla dzieci i dorosłych z funkcją wstrzymania na wdechu do 10 sekund?

**Odpowiedź: Treść pytania nie dotyczy tego punktu.**

**Pytanie nr 6**  **pkt. 30**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator dla dzieci i dorosłych posiadający manualne ustawienie stężenia tlenu stosowanego w aktualnym trybie wentylacji przy wystąpieniu bezdechu oraz możliwość podaży 100% tlenu w czasie 2 minut natomiast bez automatycznego rozpoznania odłączenia oraz bez zatrzymania respiratora?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 7**  **pkt. 36**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator dla dzieci i dorosłych z ciśnieniem wdechowym PCV w zakresie 2-100 cm H2O?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 8**  **pkt. 40**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator dla dzieci i dorosłych z kolorowym dotykowym ekranem LCD o przekątnej 13,3” bez możliwości nachylenia ekranu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza większą przekątną ekranu ale tylko z możliwością nachylenia ekranu.**

**Pytanie nr 9**  **pkt. 50**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator dla dzieci i dorosłych posiadający zamiast pomiaru parametru ciśnienie PEEPtotal, parametr autoPEEP?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 10**  **pkt. 70**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator dla dzieci i dorosłych wyposażony w zewnętrzny czujnik przepływu montowany do układu oddechowego pacjenta z możliwością sterylizacji?

**Odpowiedź: NIE.**