ZESTAWIENIE WYMAGANCYH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Komora laminarna do pracy z cytostatykami

Producent:			……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:		…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:		……………………………………………………..

Rok produkcji:		2017

PARAMETRY GRANICZNE

| l.p. | Opis przedmiotu | wymogi graniczne TAK/NIE | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMORA LAMINARNA, CERTYFIKOWANA DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI, NA PODSTAWIE C-KSZTAŁTNEJ FABRYCZNIE GOTOWA DO CAŁKOWICIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI MONITORA KOMPUTEROWEGO NA WPROST TWARZY OPERATORA |
| 1. | Maksymalne wymiary zewnętrzne komory: szerokość: 1350 mm głębokość: 880 mm wysokość: 2240 mm | TAK |  |  |
| 2. | Minimalne wysokość przestrzeni roboczej: wysokość: 650 mm | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość podłączenia komputera, drukarki i innych urządzeń peryferyjnych poprzez gniazda komputerowe wewnątrz przestrzeni roboczej z wyjściem po stronie zewnętrznej komory – wymagany komplet gniazd komputerowych obejmujący minimum złącza: RS 232, USB, PS/2 | TAK |  |  |
| 4. | Szyby boczne i szyba frontowa ze szkła bezpiecznego wielowarstwowego; szyba frontowa bez obramowania ograniczającego widoczność | TAK |  |  |
| 5. | Stabilna konstrukcja ze stali: - powierzchnia pracy ze stali szlachetnej (V2A) - obudowa z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową (podkład biały i niebieska podstawa) -umożliwiająca stosowanie środków dezynfekujących | TAK |  |  |
| 6. | Podzielony na segmenty blat roboczy zbudowany ze stali szlachetnej: - wymiar łączny 1250 x 600 mm - wymiar maksymalny pojedyńczego segmentu 350/600 mm - stabilna konstrukcja, odporna na wibracje (poziom wibracji na blacie roboczym poniżej 5 mikrometrów) -zintegrowana rynna odpływowa chroniąca filtr główny przed rozlanymi płynami z powierzchni pracy, pojemność rynny min. 5 l | TAK |  |  |
| 7. | Szyba frontowa podnoszona / opuszczana elektrycznie z możliwością otwarcia do 550 mm i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej | TAK |  |  |
| 8. | Sonda izokinetyczna, zintegrowana w przestrzeni roboczej, z wyjściem po stronie zewnętrznej umożliwiająca podłączenie do dowolnego licznika cząstek i monitorowanie klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej | TAK |  |  |
| TECHNIKA FILTRACJI |
| 8. | System trzy-filtrowy HEPA (filtr główny, filtr powietrza zanieczyszczonego i oczyszczonego) | TAK |  |  |
| 9. | Stopień filtra głównego bezpośrednio pod powierzchnią roboczą, filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie pracy i wymiany. | TAK |  |  |
| 10. | Wymiana filtra głównego bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia. | TAK |  |  |
| 11. | Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 - 99,995% odnośnie EN 1822-1- efektywność filtracji | TAK |  |  |
| TECHNIKA ZABEZPIECZAJĄCA |
| 12. | Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego | TAK |  |  |
| 13. | Podciśnienie ochronne | TAK |  |  |
| 14. | Gazoszczelna obudowa | TAK |  |  |
| SYSTEM STEROWANIA I MONITOROWANIA |
| 15. | Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora | TAK |  |  |
| 16. | Włączanie, przełączanie i wyłączanie za pomocą kodu numerycznego | TAK |  |  |
| 17. | Możliwe tryby pracy regulowane automatycznie: pracy, nocny (stand-by) i czyszczenia (tryb czyszczenia rozumiany jako tryb pracy do codziennego mycia i dezynfekcji komory) | TAK |  |  |
| 18. | Wtyczki sieciowe funkcyjne w przestrzeni roboczej – minimum 2 - (po lewej i prawej stronie na ścianie tylnej) | TAK |  |  |
| 19. | Potencjalnie wolny kontakt, do oddzielnego sterowania urządzeń monitorujących i RTL w trybie pracy normalnym i nocnym | TAK |  |  |
| 20. | Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą celem pokazania: - godziny - czasu pracy komory laminarnej - temperatury w przestrzeni roboczej - wilgotności w przestrzeni roboczej - daty | TAK |  |  |
| 21. | Sterowana mikroprocesorem centrala do monitorowania: - pozycji szyby frontowej - zaopatrzenia w powietrze - strumienia powietrza wejściowego - przepływu wypierającego | TAK |  |  |
| 22. | Szczegółowa diagnoza zakłóceń przez wyświetlacz poza przestrzenią roboczą: - pozycji szyby frontowej - górnej i dolnej wartości granicznej prędkości przepływu wypierającego - górnej i dolnej wartości granicznej prędkości strumienia powietrza wejściowego - zaopatrzenia w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 23. | 24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci. | TAK |  |  |
| ERGONOMIA |
| 24. | Możliwa pionowa, przechylona do tyłu lub do przodu pozycja siedząca | TAK |  |  |
| 25. | W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg przez operatora - wolna przestrzeń dla kolan (górny, płaski odcinek C-kształtu) minimum 300 mm, na poziomie podłogi minimum 600mm | TAK |  |  |
| 26. | Pochylona o 10º (± 5%º) szyba frontowa | TAK |  |  |
| 27. | Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdują się na tej samej wysokości | TAK |  |  |
| 28. | Łatwo rozpoznawalne sygnały poza powierzchnią roboczą w obszarze wzroku z pozycji siedzącej centralnej (temperatura wilgotność) | TAK |  |  |
| 29. | Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą i muszą być łatwo dostępne z pozycji siedzącej centralnej | TAK |  |  |
| 30. | Moc oświetlenia nie mniej niż 1200 lx w przestrzeni roboczej. | TAK |  |  |
| 31. | Przekrój monitora (16:9) min. 19” w tylnej ścianie przestrzeni roboczej (na wprost twarzy operatora) | TAK |  |  |
| 32. | Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i klawiatury komputerowej, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane - wymagany komplet gniazd komputerowych obejmujący minimum złącza: RS 232, USB, PS/2 | TAK |  |  |
| WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |
| 33. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| 34. | Gwarancja liczona od daty uruchomienia aparatury potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego | TAK |  |  |
| 35. | Gwarancja obejmuje bezpłatne przeglądy techniczne i konserwacyjne wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych do wykonania przeglądów technicznych i eksploatacyjnych określone zgodnie z wymogami producenta wykonywane –min. 1 raz w roku. | TAK |  |  |
| 36. | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 48 godzin od chwili zgłoszenia. | TAK |  |  |
| 37. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatury w czasie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia lub 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. | TAK |  |  |
| 38. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji aparatury o czas jego przestoju. | TAK |  |  |
| 39. | Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie aparatury w siedzibie Użytkownika(I piętro, budynek bez windy) | TAK |  |  |
| 40. | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od podpisania umowy | TAK |  |  |
| 41. | Dla zakupionej aparatury Wykonawca zobowiązany jest założyć Paszport sprzętu | TAK |  |  |
| 42. | Urządzenie pozbawione jest blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK |  |  |
| 43. | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu sprzętu. | TAK |  |  |
| 44. | Aparatura dopuszczona do obrotu na terenie Unii Europejskiej- RP na podstawie Deklaracji Zgodności | TAK |  |  |
| SZKOLENIA |
| 45. | Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie instruktażu dla personelu Użytkownika na własny koszt, w zakresie podstawowej obsługi aparatu | TAK |  |  |
| 46. | Przeprowadzony instruktaż udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem potwierdzonym podpisem uczestników | TAK |  |  |

| DOKUMENTACJA |
| --- |
| 47. | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - kartę gwarancyjną -folder producenta - instrukcję obsługi urządzenia - instrukcję konserwacji, mycia elementów, sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji – jeśli ma zastosowanie - informacje na temat serwisowania urządzenia po wygaśnięciu gwarancji w tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych | TAK |  |  |
| SPRAWDZENIE I CERTYFIKACJA |
| 48. | Posiada certyfikaty w zakresie norm EN 12469 i DIN 12980, jako komora bezpieczna do prac z substancjami cytotoksycznymi ; Uwaga – certyfikatem muszą być objęte wszystkie oferowane funkcjonalności komory. | TAK Dołączyć certyfikat i akredytację dla laboratorium certyfikującego |  |  |
| 49. | Dokument potwierdzający że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest oznaczony znakiem CE | TAK dołączyć certyfikat |  |  |
| WARUNKI PŁATNOŚCI |
| 50. | Płatność łącznej ceny umowy: min. 30 dni od daty podpisania protokołu instalacyjnego i otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tej fakturze. | TAK |  |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniające   go wyspecyfikowane parametry.

Oświadczmy, że oferowany i wyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

............................., dnia ..................			   	...................................................										 (pieczęć i podpis)