

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

 Zamość 2017-03-13

 **Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na usługi przeglądów i napraw aparatury medycznej z podziałem na zadania

Pytanie nr 1

W zadaniu 3 pozycja 3 oraz zadaniu 14 pozycja 6 jest sprzęt odpowiednio firmy Fresenius oraz Draeger. Czy Zamawiający wydzieli te urządzenia do osobnego pakietu? Umożliwi to przygotowanie oferty przez autoryzowany serwis.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie urządzeń do osobnego pakietu.**

Pytanie 2

W zadaniu 3 pozycja 3 znajdują się pompy firmy Fresenius. Według zapisów w instrukcji obsługi w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników i pacjentów pompy powinny mieć wymieniony akumulator co 36 miesięcy. Czy Zamawiający wymieniał w pompach w przeciągu ostatnich 3 lat podczas przeglądu akumulatory?

**Odpowiedź: Nie.**

Pytanie 3

Ustawa o wyrobach medycznych celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. Czy Zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców, aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta dla urządzeń z formularza cenowego zadanie 3 pozycja 3 oraz zadanie 14 pozycja 6, zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu.

**Odpowiedź: Nie wymagamy.**

Pytanie 4

Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagają wymiany części eksploatacyjnych. Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców zgodzi się dla urządzeń z formularza cenowego zadanie 3 pozycja 3 oraz zadanie 14 pozycja 6, na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, według listy poniższej. Części te mają być wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców.

Zadanie 3 pozycja 3

F/174025 AKUMULATOR 6V - 1,3Ah Fresenius szt 1

Zadanie 14 pozycja 6

MU06662 FILTR POWIETRZA.Z OTW 6812640 Z.OP4 S.OP C450 szt 1

MU06684 WKŁAD FILTRA szt 1

MU06679 ZASTAWKA szt 1

MU07266 BATERIA 8,4V C450 6825006 szt 1

**Odpowiedź: Nie wymagamy.**

Pytanie 5

Czy zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji potencjału technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza cenowego zadanie 3 pozycja 3 oraz zadanie 14 pozycja 6, przedstawienia: listy urządzeń kontrolno- pomiarowych do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji? Urządzenia powinny być zgodne z listą urządzeń wymienionych w instrukcji wykonania przeglądów opracowanej przez producenta sprzętu.

**Odpowiedź: Nie wymagamy.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza cenowego zadanie 3 pozycja 3 oraz zadanie 14 pozycja 6 imiennych certyfikatów ze szkolenia serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych

**Odpowiedź: Nie wymagamy.**

Pytanie 7

Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych ?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający będzie każdorazowo negocjował kwestię oryginalności części, przy przedstawianiu przez Wykonawcę oferty cenowej na naprawę.**