

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

Zamość 2018-02-28

**Do Wszystkich Wykonawców**

## 

Dot: Zapytanie ofertowe do postępowania na dostawę respiratora stacjonarno-transportowego.

Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Lp.7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zasilaniem w tlen ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia 2,8-6 bar?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 2**

Lp.24 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie 10-85 % przepływu szczytowego lub z funkcją automatycznego rozpoznania zakończenia fazy wdechowej?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 3**

Lp.29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z automatyczna kompensacją podatności układu oddechowego bez możliwości włączania i wyłączania funkcji w trakcie wentylacji?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 4**

Lp.30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją natlenowywania z 100% stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 5**

Lp.31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z częstością oddechów, w zakresie

1 - 100 oddechów/min?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 6**

Lp.34 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym czasem wdechu w zakresie 0,2 do 10,0 sekund?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 7**

Lp.36 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniem wdechowym PCV w zakresie 5 – 80 cmH2O?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 8**

Lp.37 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniem wspomagania PSV w zakresie 0 – 80 cmH2O?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 9**

Lp.38 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z PEEP w zakresie 0 – 45 cmH2O?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 10**

Lp.45 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wydechową objętością całkowitej wentylacji minutowej (w formie cyfrowej)?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 11**

Lp.70 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z układem pomiarowym przepływu umieszczonym w obrębie obudowy respiratora (nieelektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość dezynfekcji i sterylizacji zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu?

**Odpowiedź: Tak**