

**Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.**

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45

 Zamość 2018-03-02

  **Do Wszystkich Wykonawców**

##

Dot: Zapytanie ofertowe do postępowania na dostawę respiratora stacjonarno-transportowego.

Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator zamocowany na wózku z blokadą na dwóch kołach ?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 2**

Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z możliwością regulacji kończenia fazy wydechowej w zakresie 5-90% przepływu szczytowego?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 3**

Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z funkcją wstrzymania na wdechu do 10 sek ?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 4**

Pkt 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z automatyczną kompensacją podatności układu oddechowego bez możliwości włączania i wyłączania funkcji w trakcie wentylacji?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 5**

Pkt 36 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z ciśnieniem wdechowym PCV 5 – 80 cm H2O?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 6**

Pkt 37 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z ciśnieniem wspomagania PSV 0-80 cm H2O?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 7**

Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez funkcji regulacji nachylenia monitora?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 8**

Pkt 30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny z funkcją natlenowania i zatrzymania pracy respiratora podczas odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych ?

Przyciski natlenowania i zatrzymania / uruchomienia respiratora znajdują się na jednym ekranie (obok siebie) co jest rozwiązaniem bardzo wygodnym przy czynnościach odsysania z dróg oddechowych.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 9**

Pkt 70 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z elektronicznym układem pomiarowym przepływu umieszczonym w obrębie obudowy respiratora oraz zewnętrzną wielorazową zastawką wydechową i zewnętrznym wielorazowym czujnikiem przepływu z możliwością sterylizacji w myjce automatycznej?

**Odpowiedź: Tak**