Zamość 01.07.2019r.

Do  Wszystkich Wykonawców

Dot: Zapytania ofertowego na  dostawę środków dezynfekcyjnych

#### WYJAŚNIENIA

### Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami

Pytanie nr 1  Zadanie 4, poz. 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do automatycznych płuczek – dezynfektorów, przeznaczonego do termicznego przygotowywania do ponownego użycia kaczek, basenów itp., płynnego preparatu zmiękczającego i płuczącego, przeznaczonego do podawania pompą dozującą, zapobiegającego powstawaniu i usuwającego powstałe osady, o dobrych właściwościach myjących, w postaci koncentratu, zawierającego kwasy organiczne, stabilizatory twardości, substancje chroniące przed korozją. Oferowany przez nas produkt po wyschnięciu nie pozostawia plam, wykazuje bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi, ma dobre właściwości myjące. Stężenie użytkowe: 0,01 % na każde 1° dH co odpowiada z reguły 0,1-0,3% tzn. 1-3 ml/l. pH ok. 1,3. Wyrób medyczny. Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach 5 kg. Wyrób medyczny.

Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu o pH  jak w opisie .

Pytanie nr 2  Zadanie 4, poz. 2

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do zastosowania w maszynach myjących - do narzędzi chirurgicznych, do mycia narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, basenów, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia, niepieniący, o pH ok 14, przeznaczony do podawania pompą dozującą, zawierający inhibitory korozji, nie zawierającym fosforanów i związków powierzchniowo czynnych. Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5 kg. Wyrób medyczny.

Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu o składzie jak w opisie.

Pytanie nr 3  Zadanie 4, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu neutralizującego, do przygotowania do ponownego użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, zawierającego kwas cytrynowy. Preparat przystosowany jest do neutralizacji po alkaicznym myciu narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych, co pozwala zapobiegać przenoszeniu pozostałości alkaliów. pH ok. 2, przeznaczonego do podawania pompą dozującą. Wyrób medyczny.

Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5kg.

Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu o pH i składzie podanym w opisie.

Pytanie nr 4  Zadanie 4, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do płukania po dezynfekcji chemiczno-termiczej narzędzi chirurgicznych, stelaży łóżek, wózków transportowych, kontenerów, stolików nocnych, stołów operacyjnych za pomocą powszechnie stosowanych myjni, przeznaczonego do podawania pompą dozującą, pH ok. 7, zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Produkt nie pieni się. Produkt zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, solubilizatory, inhibitory korozji, regulatory pH. Preparat w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5 kg. Wyrób medyczny.

Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu o składzie jak w opisie.

Pytanie nr 5  Zadanie 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich i oprzyrządowania anestezjologicznego w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający chlorek didecylodimetyloamonowy, chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu) oraz kompleks trójenzymatyczny. Neutralne pH roztworu, bardzo wysoka tolerancja materiałowa poparta badaniem korozji i zgodności materiałowej. Przygotowywanie roztworu roboczego z wody wodociągowej. Skuteczność biobójcza: B, F (C. albicans), V  (BVDV, Vaccinia w czasie do 15 minut Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Brak konieczności stosowania aktywatora. Opakowania 2 L z pompką dozującą oraz 5 L z miarką dozującą. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu o skuteczności na Tbc.

Pytanie nr 6  Zadanie 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji dezynfekcji endoskopów giętkich i sztywnych, sond  ultradźwiękowych (np. sond TEE), oprzyrządowania anestezjologicznego oraz wszelkiego sprzętu termolabilnego na bazie dialdehydu kwasu bursztynowego, zawierający substancje antykorozyjne. Działa bakteriobójczo, prątkobójczo, drożdżakobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, poliowirusa, adenowirusa w czasie do 30 min oraz z wydłużeniem czasu działania skuteczny wobec norowirusa i spor (Clostridium difficile). Roztwór roboczy zachowuje aktywność mikrobiologiczną przez 14 dni również w warunkach obciążenia surowicą, z możliwością kontroli aktywności biobójczej roztworu za pomocą paskowych testów kontrolnych. Opakowanie 5 l koncentratu  + paski testowe po 50 szt. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu o aktywności do 30 dni

Pytanie nr 7  Pakiet 7 poz. 1

Czy Zmawiający dopuści środek do mycia i  dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych, zawierający w swoim składzie alkohol, nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych o przyjemnym zapachu z możliwością stosowania metodą rozpryskową? Środek zalecany do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania, dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością o spektrum działania: B (MRSA), F, Tbc, V ( HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno. Opakowanie 1l z wbudowanym dozownikiem z miarką, które pozwala na szybkie i w pełni kontrolowane przygotowanie odpowiedniego roztworu produktu?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga opakowań dostosowanych do J-Flex

Pytanie nr 8

Pakiet 7 poz. 2 - Czy Zmawiający dopuści wkład - suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości włókniny poliestrowej, o wymiarach min. 30 cm x 30 cm i gramaturze min. 48g/m2 w ilości  100 szt.? Chusteczki zarejestrowane jako wyrób medyczny. Do wkładów dołączony zestaw dwóch chusteczek: do mycia i dezynfekcji wiaderka. Kompatybilne z dowolnymi środkami myjącymi i dezynfekującym. Dystrybutor wykonany z polipropylenu może być myty w temp. min. 70OC i wyposażony jest w pokrywę z zamknięciem wielokrotnego użycia, które zapobiega wysychaniu chust.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga chusteczki o gramaturze min. 60 g/m2

Pytanie nr 9 Dotyczy zadania 3

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści chusteczki o spektrum wirusobójczym obejmującym wirusy HBV, HCV, HIV, Vaccinia, HSV, Ebola oraz działające na B, F o rozmiarze 13x20 cm w opakowaniach handlowych 100 szt. (z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych opakowań)?

Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga chusteczek o rozmiarze min 20 x 22 cm i działaniu na wirus Noro

Pytanie nr 10  Dotyczy zadania 3

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści preparat na bazie 2 alkoholi etanolu i propan-2-olu spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu bez zawartości etanolu

Pytanie nr 11  Dotyczy zadania 3

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści preparat na bazie amin i QAV o spektrum działania obejmującym wirusy HBV, HCV, HIV, Vaccinia, HSV, Ebola oraz działające na B, F, Tbc. Spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu bez QAV i o szerszym spektrum wirusobójczym.

Pytanie nr 12

Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści preparat o stężeniu 0,5% w czasie działania 15 minut, aktywny wobec: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M. avium)?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu o pełnym działaniu grzybobójczym.

Pytanie nr 13 Zadanie nr 3

poz. 1 - Czy zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych o spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min., nie zawierające w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli, konfekcjonowane w opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, chusteczki o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g/m2 wykonane z poliestru przebadane zgodnie z normą EN 16615.

poz. 2 - Czy zamawiający dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych, O spektrum działania B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia, rota, Noro/MNV) w czasie do 1 min, Adeno do 3 minut, z możliwością stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów, konfekcjonowany w op. 1L ze spryskiwaczem

poz. 3 - Czy zamawiający dopuści bezalkoholowy preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie wrażliwych na działanie alkoholu, o spektrum działania B, MRSA, F do 1 minuty, V (Vaccinia, HBV, HIV, HCV/BVDV, Rota, wirus grypy) 30 sek., Polyoma wg. normy EN 14476 – do 2 minut. Preparat niezawierający aldehydów, alkoholu, fenoli. Konfekcjonowany w op. 1L ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

poz. 4 - Czy zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych, zawierający w swoim składzie alkohol. Nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. Preparat zalecany do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania, o spektrum

działania: B (MRSA), F, Tbc, V ( HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno, konfekcjonowany w op. 5L

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatów o składzie jak w opisie.

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45