## 1
| Numer sprawy: 8/PN/18 | Zadanie nr 1
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany udowy uniwersalny, kompresyjny i rekonstrukcyjny, z możliwością użycia jako gwóźdź odkolanowy,kaniulowany, średnica części bliższej nie większa niż14mm, z niskim blokowaniem dystalnym, maks.5mm od końca gwoździa, posiadający min.4 otwory w części dystalnej z czego jeden kompresyjny, Ø9-13, dł.200-480mm | szt | 15
2 | Śruba zaślepiająca kaniulowana i śruba kompresyjna do gwoździa blok. udowego M10 | szt | 30
3 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy krótki, tytanowy, kąt 125 i 130°, z profilowanym przejściem (spłaszczeniem) w części kątowej, Ø10-11mm, dł.180-200mm | szt | 50
4 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy długi, tytanowy, kąt 125 i 135°, prawy i lewy, z profilowanym przejściem (spłaszczeniem) w części kątowej, Ø10-11mm, dł.280 i 340-420mm. | szt | 8
5 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny z kompresją, lity Ø6-9mm oraz kaniulowany Ø 8-9mm, z profilowanym przejściem w części kątowej (spłaszczeniem w obrębie obu otworów bliższych), z niskim blokowaniem dalszym (środek pierwszego otworu max. 9mm od końca gwoździa), dł.180-300mm | szt | 10
6 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany anatomiczny udowy, tytanowy, kaniulowany, ze spiralnymi żłobieniami ułatwiającymi wprowadzanie gwoździa, przeznaczony do implantacji od boku krętarza, posiadający min 5 otworów w części bliższej w tym 2 ustawione skośnie pod wkręty Ø 7,5mm, a w części dalszej min. 5 otworów z czego 4 gwintowane. Średnice gwoździ: 10-12mm oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji, dł. 340-440mm | szt | 3
7 | Śruba zaślepiająca i kompresyjna tytanowa z gniazdem gwiazdkowym, do gwoździa anatomicznego | szt | 3
8 | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany, tytanowy, samogwintujący ( z narzynką na dwóch wysokościach) Ø 7,5mm z gniazdem gwiazdkowym | szt | 5
9 | Wkręt blokujący tytanowy Ø5,0 i 5,5mm z gniazdem gwiazdkowym, posiadający gwint dwustopniowy, dwukrotny | szt | 10
10 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany z kompresją, piszczelowy, w przekroju poprzecznym zbliżony do trójkąta, kaniulowany, kompresyjny i rekonstrukcyjny (czyli posiadający min. 5 otworów w części bliższej z czego 2 rekonstrukcyjne mają być gwintowane, zapewniających blokowanie w przynajmniej 3 różnych płaszczyznach) Ø8-10mm, dł.270-405mm | szt | 35
11 | Śruba zaślepiająca kaniulowana i śruba kompresyjna do gwoździa blok. piszczelowego M8, i ramiennego M7 | szt | 30
12 | Wkręt blokujący Ø4,5 do gwoździ śródszpikowych z łbem cylindrycznym o śr. nie większej niż 6mm i wys. nie większej niż 4mm | szt | 250
13 | Wkręt blokujący Ø3,5 do gwoździ śródszpikowych z łbem cylindrycznym o śr. nie większej niż 6mm i wys. nie większej niż 4mm | szt | 40
14 | Wkręt rekonstrukcyjny samogwintujący, kaniulowany Ø6,5 z łbem cylindrycznym | szt | 5
15 | Wkręt blokujący Ø6,5 (do gwoździa wstecznego), z łbem cylindrycznym | szt | 10
16 | Zestaw blokujący gwoździa wstecznego (tuleja ze śrubą) do stab. odłamów w obr. kłykci | szt | 2
17 | Wkręt blokujący Ø5,0 do gwoździ śródszpikowych z łbem cylindrycznym o śr. nie większej niż 6mm i wys. Nie wiekszej niż 4mm, posiadający nacięcia na łbie lub inne oznaczenie ułatwiające jego odróżnienie od wkręta Ø4,5 | szt | 10
18 | Śruba zaślepiająca i kompresyjna tytanowa do gwoździa krętarzowego | szt | 200
19 | Śruba zespalająca tytanowa kaniulo-krętarzowa Ø11mm | szt | 100
20 | Śruba zespalająca tytanowa kaniulo-krętarzowa Ø6,5 | szt | 40
21 | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy przedramienny, Ø 4-5mm, dł.180-260mm | szt | 10
22 | Śruba zaślepiająca tytanowa do gwoździa śródszpikowego przedramiennego, M4 | szt | 3
23 | Wkręt blokujący tytanowy Ø2,7 do gwoździa śródszpikowego przedramiennego | szt | 10
24 | Płytka ramienna bliższa, formowana anatomicznie, tytanowa, z ograniczonym kontaktem, nie grubsza niż 3mm, 9 otworów gwintowanych pod wkręty w części nasadowej ustawionych kątowo, 3-10 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych w części trzonowej, płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów do otworów gwintowanych . | szt | 30
25 | Płytka do kości promieniowej , kształtowana anatomicznie, tytanowa, blokowana, nie grubsza niż 2mm, wszystkie otwory w części nasadowej gwintowane, 3 i 4-otworowa w pierwszym rzędzie otworów w części nasadowej, lewa i prawa, oraz prosta, L-kształtna i T-kształtna, o różnej ilości otworów, w części trzonowej 3-5 oddzielnych otworów kompresyjnych i gwintowanych , płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów z łbem gwintowanym z nimi współpracujących i odróżniający je od płytek grubszych. | szt | 25
26 | Wkręty tytanowe śr. 2,4mm o dł. 8-40 mm, łby gwintowane, wkręty barwione w kolorze płyt do których są przeznaczone | szt | 70
27 | Wkręt korowy tytanowy z łbem okrągłym, Ø3,5mm i 2,7mm, różne długości | szt | 150
28 | Wkręt blokowany, z gwintowanym łbem, tytanowy Ø3,5mm oraz Ø2,4mm do płyt ramiennych | szt | 900
29 | Płytka tytanowa rekonstrukcyjna, grubość 2,8mm szer. 11mm, 4-10 otworów gwintowanych i min. 2 oddzielne otw. kompresyjne z możliwością dwukierunkowej kompresji | szt | 5
30 | Płytka tytanowa piszczelowa dalsza w formie krzyża z wszystkimi otworami gwintowanymi w części nasadowej, z możliwością kształtowania części dalszej, nie grubsza niż 3mm, oraz płytki anatomicznie kształtowane, łyżeczkowate i L-kształtne, lewe i prawe, przeznaczone do dalszej nasady kości piszczelowej, posiadające 4-14 par oddzielnych otworów kompresyjnych i gwintowanych w części trzonowej, barwione na kolor odpowiadajacy kolorowi wkrętów do otworów gwinowanych w celu ułatwienia identyfikacji. | szt | 10
31 | Płytka tytanowa prosta, z ograniczonym kontaktem, posiadająca 4-14 oddzielnych otworów gwintowanych i min. dwa kompresyjne, otw. kompresyjne z dwukierunkową kompresją, wąska 11mm, i szeroka 17,5mm, płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów do otw. gwintowanych. | szt | 20
32 | Płytka tytanowa piszczelowa bliższa , lewa i prawa, L-kształtna i zaokrąglona, posiadająca min. 5 otworów gwintowanych w części nasadowej, a w części trzonowej posiadająca 4-12 oddzielnych otworów gwintowanych i min. jeden kompresyjny, płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów do otworów gwintowanych w celu ułatwienia identyfikacji | szt | 15
33 | Płytka blokowana tytanowa ramienna dalsza anatomicznie kształtowana, lewa i prawa , przyśrodkowa i grzbietowo-boczna, stosowane parami lub oddzielnie, w części trzonowej posiadająca 3-6 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych, również płyta tytanowa anatomicznie kształtowana przeznaczona do wyrostka łokciowego, posiadająca 2-10 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych w części trzonowej, płyty barwione na kolor odpowiadajacy kolorowi wkrętów do otworów gwintowanych w celu ułatwienia identyfikacji | szt. | 15
34 | Płytka blokowana kłykciowa udowa ,tytanowa, lewa i prawa, posiadająca min. 6 otw. gwintowanych w części kłykciowej z czego jeden pod wkręt kaniulowany o śr. 7,3mm , a w części trzonowej mająca 4-14 oddzielnych otworów gwintowanych pod wkręty śr. 5mm., płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów do otworów gwintowanych | szt | 7
35 | Wkręty tytanowe blokowane Ø5,0mm, różne długości, łby gwintowane | szt | 30
36 | Wkręty tytanowe blokowane Ø7,3mm, różne długości, łby gwintowane | szt | 7
37 | Wkręty tytanowe korowe Ø4,5mm, różne długości | szt | 20
38 | Wkręty kaniulowane, różne średnice 5-7mm, różne długości, posiadające część wiercącą z co najmniej trzema zacięciami samowiercącymi (posiadające nosek w kształcie wiertła trepanacyjnego z zacięciami samogwintującymi) | szt | 40
39 | Wkręt kompresyjny tytanowy, kaniulowany typu Herberta, średnicy 3,0/3,9mm | szt. | 10
40 | Wkręty do kości korowej Ø4,5mm, gniazdo sześciokątne (od dł. 12mm do dł.90mm) | szt | 300
41 | Wkręty do kości korowej Ø3,5mm, gniazdo sześciokątne (od dł. 14mm do dł.38mm) | szt | 70
42 | Wkręty do kości gąbczastej Ø 6,5mm, gniazdo sześciokątne (od dł. 50mm do dł.90mm) oraz wkręty gąbczaste fi2,0 dł.12-22mm | szt | 30
43 | Wkręty do kości gąbczastej Ø 4,5mm, gniazdo sześciokątne (od dł. 25mm do dł.60mm), również wkręty łódkowate Ø3,5 i 4,0mm (od dł.18-50) | szt | 150
44 | Pręty Rush’a Ø od 2,4 do 4,8mm, różne długości | szt | 50
45 | Płyty grube ,wąskie, cienkie, szerokie, różnootworowe, różnokształtne | szt | 30
46 | Drut Kirschnera dł. 150-310mm Ø od 1,0 do 3,0mm | szt | 500
47 | Płytka rurkowa, różna ilość otworów i płytka T-kształtna do nadgarstka | szt | 3
48 | Płytki DSB kąt 130-140stopni, 2-12 otworowe, dł. części szyjkowej 38 i 25mm | szt | 15
49 | Płytki DSK kąt 95stopni, 4-12otworowe , dł. części kłykciowej 25mm | szt | 2
50 | Śruba zespalająca do DSB/DSK zwykła i gąbczasta dł.55-120mm | szt | 20
51 | Śruba kompresyjna do DSB/DSK | szt | 15
52 | Płytka nakrętarzowa do DSB/DSK | szt | 1
53 | Płytka blokowana tytanowa strzałkowa dalsza boczna, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, z min. 6 otworami gwintowanymi w części nasadowej pod wkręty fi3,5mm lub 2,4mm, w części trzonowej posiadająca 4-8 oddzielnych otworów gwintowanych, otwory gwintowane mające gwint na całym obwodzie, w części trzonowej min. dwa wydłużone otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, płytki barwione w kolorze wkrętów blokowanych z nimi współpracujących. | szt. | 25
54 | Gwóźdź śródszpikowy elastyczny dla dzieci dł.440mm, średnice od 1,5-4,0 mm (skok co 0,5mm) barwione, każda w innym kolorze dla ułatwienia identyfikacji | szt. | 50
55 | Gwóźdź piszczelowy wsteczny (odpiętowy), fi 9-11, dł.180-300mm, tytanowy, | szt. | 5
56 | Płytki tytanowe mikro pod wkręty fi2,0mm do kości śródręcza i palców, różnokształtne, | szt. | 10
57 | Wkręt tytanowy mikro fi2,0mm i 2,3mm, z niskim łbem, gniazdo kwadratowe | szt | 30
58 | Płytka blokowana tytanowa kształtowana anatomicznie obojczykowa z hakiem i S-kształtna o dł.71-116mm, lewa i prawa, S-trzonowa lewa i prawa. Dla płyt hakowych wys. haka 12,15,18mm, | szt. | 5
59 | Płytka blokowana tytanowa do kości piętowej, lewa i prawa, z możliwością doginania i docinania ramion, otwory gwintowane (min.14) pod wkręty fi3,5mm | szt. | 2
60 | Płytka blokowana kształtowana anatomicznie, tytanowa do szyjki i głowy kości promieniowej, wersja mała i duża, otwory gwintowane pod wkręty fi2,4mm, płytki lewe i prawe, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących | szt. | 2
61 | Płytka dynamiczna biodrowa, tytanowa, dł. płytki 59-185mm, odpowiednio 2-8otworowa w części trzonowej, blokowana min. 3 śrubami teleskopowymi | szt. | 10
62 | Śruba teleskopowa tytanowa fi 7,3 mm | szt. | 30
63 | Wkręt kobaltowy, łeb zaokrąglony, gwintowany skośnie dł. 10-40mm | szt. | 15
64 | Drut do cerklarzu różne Fi | szt. | 5
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Uwaga
Do gwoździ śródszpikowych, płyt blokowanych i dynamicznego stabilizatora biodrowego i kłykciowego wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium.
Do gwoździ śródszpikowych instrumentaria powinny być oddzielne do każdego rodzaju gwoździa, umieszczone na opisanych statywach do sterylizacji.
Instrumentaria do płyt blokowanych min. trzy, umieszczone na statywach do sterylizacji wraz ze statywami na wkręty systemowe.
Użyczone instrumentarium do wkrętów typu Herberta powinno zawierać celownik z hakiem, wkętak i tuleje prowadzące.
¦Zamawiający wymaga również uzyczenia zestawu narzędzi do zakładania płytek mikro do kości palców i śródręcza .
Instrumentarium do płytek dynamicznych biodrowych do użyczenia
…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## 2
| Numer sprawy: 8/PN/18 | Zadanie nr 2
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/podać | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
BIODRO
1 | Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem o min średniej grubość 155µm; długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara z 125 kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | szt. | 120
2 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28 i 36mm – z okapem lub bez neutralna oraz z dziesięciostopniowym offsete'tem i o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm | szt. | 120
3 | Śruba do kości gąbczastej o długości od 20 do 50mm, ze skokiem co 5mm, o średnicy 6,5mm. | szt. | 10
4 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 44-46mm wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | szt. | 100
5 | Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm i 36mm, 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 40
6 | Zaślepka do panewki pressfit oraz wkręcanej | szt. | 120
7 | Głowa metalowa o średnicy28mm i 32 mm w min. 3 długości szyjki, konus 12/14 | szt. | 50
8 | Głowa metalowa o średnicy 36 mm wysokopolerowana, 4 długości szyjki, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji metal na metal | szt. | 80
9 | Panewka cementowa wykonana z polyetylenu o wysokiej gęstości typu cross link polietylen ze znacznikiem radiologicznym, dostępna w rozmiarach od 44 do 58 średnicy zewnętrznej co 2mm na głowy o romiarach 28 | szt. | 5
10 | Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteoitegracje. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na dłuość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119mm,. Równomierny wzrost trzpienia o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Leteralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz 8mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień posiadający uniwersalne instrumentarium pozwalające na implantację z każdego dojścia w tym z dost epów mini inwazyjnych | szt. | 20
11 | Cement kostny z gentamycyną o wysokiej gęstości 40g | szt. | 5
12 | Głowa bipolarna metalowa z polietylenowym wnętrzem w rozmiarach od minimum 42-56mm ze skokiem co 1mm i wewnętrzną głową metalową o średnicy 26mm, nie wymagająca śródoperacyjnego montażu. Głowa dostępna w minimum 2 długościach szyjki, dostosowana do stożka trzpienia 12/14. | szt. | 20
KOLANO
13 | Endoproteza kłykciowa, cementowa, pierwotna tylnie związana, modularna-trzyczęściowa ( część udowa, część piszczelowa, wkładka polietylenowa), komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 7 rozmiarach ( 2, 2.5, 3, 4N, 4, 5, 6) wieloosiowy, wykonany ze stopu kobaltowego. w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”,Każdy pierwotny rozmiar części udowej ma możliwość mocowania trzpieni przedłużających naciętych w płaszczyźnie wieńcowej i strzałkowej oraz zastosowania klinów wyrównujących ubytki kostne. W opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego. | szt. | 30
14 | Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego w 6 rozmiarach (2,2,5,3,4,5,6). Każdy pierwotny rozmiar części piszczelowej ma możliwość mocowania trzpieni przedłużających oraz zastosowania klinów wyrównujących ubytki kostne. | szt. | 30
15 | Wkładka polietylenowa w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Wysokość wkładki polietylenowej od 8 mm do 30 mm. (8mm, 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm, 20mm 22,5mm 30mm) Wkładka mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie. Wkładka ma opcję dodatkowej stabilizacji więzadeł pobocznych zapewniającą półząwiazanie endoprotezy. W opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego. | szt. | 30
16 | Taca polietylenowa wykonana w całości z polietylenu ze stabilizacją wiązadeł pobocznych zapewniająca półwiązanie protezy. W rozmiarach 2, 3, 4, 5 oraz grubościach od 8mm do 15mm | szt. | 5
17 | Cement kostny z gentamycyną o wysokiej gęstości 60g lub 80 g wraz ze strzykawką do mieszania próżniowego. | szt. | 10
18 | Rzepka owalna (32, 35, 38, 41mm) z polietylenu z trzema bolcami mocowana na cement. | szt. | 5
ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO
19 | Trzpień rewizyjny, modularny, ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155 µm); trzpień w 5 rozmiarach; długość trzpienia od 180mm do 240mm; trzpień posiada wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację; w części dalszej trzpień posiadają szczeliny w płaszczyźnie A/P i M/L zwiększające elastyczność i zmniejszające ryzyko bóli udowych. | szt. | 5
20 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 500 o długości od 25mm do 60mm. | szt. | 5
21 | Wkładka polyetylenowa zatrzaskowa do panewek w rozmiarach od 52 do 76 ze skokiem co 2mm, neutralny lub z orientacją 10 | szt. | 5
22 | Panewka rewizyjna bezcementowa typu pressfit, wielootworowa z mozliwością użycia od 6 do 10 śrub w czaszy panewki oraz na jej rancie. Panewka w rozmiarach od 54mm do 80mm z opcją lateralizacji | szt. | 5
23 | Augmenty do panewki biodrowej z możliwościa zastosowania na cement kostny oraz na śruby. W rozmiarach panewki od 50 do 70 | szt. | 5
24 | Śruby do augmentów panewki o średnicy 5,5mm w rozmiarach panewki od 25 do 70mm | szt. | 10
25 | Trzpień rewizyjny, modularny, składający się z 2 odrębnych komponentów: krętarzowego i dalszego przynasadowo-trzonowego, komponent krętarzowy w dwóch długościach, z kołnierzem i bez, pokryty poziomymi strukturami schodkowymi zapobiegającymi obniżeniu się implantu, pokryty w całaści hydroksyapatytem, umożliwiający zamocowanie linek medycznych w celu zamocowania elementów kości, szyjka zakończona stożkiem 12/14. Możliwość zastosowania "skrzydełek" krętarzowych, część przynasadowa wyposażona w degresywne poziome struktury zapobiegające obniżaniu się implantu, pokryta hydroksyapatytem, część trzonowa: walcowa i wygięta w celu dopasowania do anatomicznej krzywizny kości udowej, posiadająca pionowe strulktury odporne na siły skrętne, wyposażona w od 1 do 3 otworów dystalnych na śruby mocujące o średnicy 5mm; trzpień w 4 długościach od 225 do 375mm oraz w 6 średnicach od 10 do 20mm ze skokiem co 2mm, całość pokryta hydrooksyapatytem. | szt. | 1
26 | Trzpień rewizyjny modularny ze stopu tytanowego, zwężający się dystalnie, dla biodra prawego i lewego uniwersalny składający się z elementu dystalnego w min. 9 szerokościach i 4 długościach i proxymalnego w min. 3 szerokościach i 4 długościach, z offesetem i bez oraz, oraz śruby blokującej. Kat szyjkowo trzonowy 135 stopni. | szt. | 1
27 | Panewka rewizyjna bezcementowa typu pressfit, wielootworowa z mozliwością użycia od 6 do 10 śrub w czaszy panewki. Panewka w rozmiarach od 38mm do 72mm. Panewka posiadająca wielostrukturalne napylenie. | szt. | 5
28 | Mocowanie w częsci udowej systemem rozpierająco-wiszącym za pomocą 2óch wchłanialnych lub niewchłanialnych pinów o średnicy 3,3mm wykonanych z PLLA lub PEEK zapewniający 360' styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm, wchłanialne przez 2-4 lata lub niewchłanialne, siła mocowania min 704 N. Umożliwia wykonanie rekonstrukcji wiązadła ACL metodą anterior-medial. | szt. | 50
29 | Śruba interferencyjna o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (od 7x23mm, 7x30mm do 10x23mm, 10x30mm). Siła wyrwania 900 N. Śruba jest biowymienna, wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit | szt. | 10
30 | Kotwica biowchłanialna niegwintowana w komplacie z oprowadzaczem stosowana w aplikacji artroskopowej. Około 40% niewchłanialny, 60% biowchłanialny. | szt. | 10
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x | x
Wkonawca zobowiązany jest w cenie zestawu do dostarczenia nowego instrumentarium niezbędnego do wykonywania endoprotezoplastyk w pełnym zakresie oraz do przeprowadzania szkolenia dla 8 pielęgniarek i 8 lekarzy w czasie wskazanym przez zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.Wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium
…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## 3
| Numer sprawy: 8/PN/18 | Zadanie nr 3
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Endoproteza cementowa stawu biodrowego:
a | modularny trzpień bezkołnierzowy z centralizerem, stalowy, gładki, wysokopolerowany z offsetem w 35,5;37,5; 44. | szt. | 50
b | trzpień rewizyjny 200-260, konus V 40 | szt. | 3
c | Korek pierwotny i rewizyjny do zamknięcia kanału szpikowego | szt. | 50
d | Głowa metalowa 28,32 mm | szt. | 70
e | Głowa ceramiczna | szt. | 7
f | Głowa metalowa 36,40,44mm | szt. | 3
g | Panewka presuracyjna średnica wew. 22, 2-40mm zew.40-60mm | szt. | 5
h | Wkładki zatrzaskowe zabezpieczające przed zwichnięciem, dwie osie obrotu, w opcji cementowanej i bezcementowej | szt. | 2
i | Panewka bipolarna modularna: głowa metalowa o średnicy 22 mm- panewka zew. o średnicy 36-61mm, głowa wew. 28 mm-panewka zew. 44-72 mm | szt. | 50
2 | Cement kostny z antybiotykiem 40g (kolistyna ) | szt. | 20
x | x | x | x |  | Razem |  |  | x | x
Wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy
…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## 4
| Numer sprawy: 8/PN/18 | Zadanie nr 4
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Płyty krętarzowe w 3 rozmiarach z zestawem 2 kabli | szt | 6
2 | Kable 2 mm w zestawie z zaciskiem i blokadą do naciągu dwustronnego | szt | 15
3 | Zaciski do kabli jednostronnych | szt | 30
4 | Kable 2 mm bez zacisku | szt | 20
5 | Płytka 5, 7, 9, 11- otworowa | szt | 10
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy
…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## 5
| Numer sprawy: 8/PN/18 | Zadanie nr 5
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Proteza stawu kolanowego kłykciowa, element udowy jednoosiowy- wpisany w okrąg o stałym promieniu (podwójnie-w osi A/P oraz w osi M/L, anatomiczny (prawy, lewy) | szt. | 15
| modularna część piszczelowa, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 8mm do 24mm) standardowa i ruchoma (mobilebearing) | szt. | 25
| wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 8mm do 24mm) standardowa i ruchoma (mobile bearing) w zależności od potrzeb.Proteza cementowa w opcji z zachowaniem lub usunięciem wiązadeł krzyżowych . | szt. | 15
2 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS).Element udowy jednoosiowy (w osi A/P), anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7º przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda; przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | szt. | 50
| Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Mozliwość użycia przedłużek oraz klinów wyrównujacych | szt. | 40
| Wkładka z polietylenu III generacji o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji ze stabilizacją (PS) możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm.Możliwość zastosowania wkładki rewizyjne w przedłużonym poście, ze stabilizacją metalowym bolcem | szt. | 50
3 | Część piszczelowa bezcementowa z pokrywą tritanium oraz 4 pegami stabilizujacymi , wkladka X3, | szt. | 2
4 | Wkładka z polietylenu III generacji x3 o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji ze stabilizacją (PS) możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm | szt. | 4
5 | Cone udowy ( 12 rozmiarów )oraz piszczelowy ( 5 symetrycznych i 8 asymetrycznych )Tytanowy , struktura 3 D. | szt. | 1
6 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego (oparta na trzpieniach śródszpikowych w rozmiarach 10-23 mm ze skokiem co 1mm. Komponent udowy wykonany z Co Cr w jednoosiowych płaszczyznach A/P M/L, prawy – lewy 6 rozmiarów dla każdej strony, Taca z mozliwoscia mocowania przedluzki .Wkładka PE mocowana obwodowo do tacy piszczelowej z dodatkowym bolcem stabilizującym. Wysokość wkładek od 10 do 24 mm | szt. | 1
7 | Taca piszczelowa rewizyjna w min 8 rozmiarach . Mozliwość użycia podkladek bocznie i przyśrodkowo 5, 10 mm w dowolnej konfiguracji . Zastosowanie trzpieni cementowanych 50, 100 ,mm średnica 9,12 mm | szt. | 15
8 | Trzpień CoCr długość 50, 100mm, 3 średnice | szt. | 15
9 | Ostrza do piły 1,27mm grubość , dł. 85-110mm | szt. | 100
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy
…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## 6
| Numer sprawy:8/PN/18 | Zadanie nr 6
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Trzpień prosty, o standardowym i zwiększonym offsecie,(127 i 132 st ) wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Konus V40. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne | szt. | 15
2 | Panewka bezcementowa typu press-fit 22,28,32,36 mm (40-72mm)pokryta hydroksyapatytem . Uniwersalna dla wkładu ceramicznego i polietylenowego , lita z obturatorem w komplecie oraz panewka z min.5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub | szt. | 10
3 | Wkład do panewki polietylenowej x3 22,28,32mm, asymetryczny, symetryczny | szt. | 10
4 | głowa metalowa22, 28,32mm w 4 długosciach | szt. | 13
5 | Panewka antyluksacyjna cementowa | szt. | 2
6 | Augment panewkowy 18 rozmiarów | szt. | 2
7 | Trzpień prosty tytanowy w kształcie stożkowym w części dystalnej w co najmniej trzech długościach i co najmniej 8 grubościach, część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydrooksydantem, w co najmniej 4 długościach ze zmiennym off-setem w co najmniej 7 grubościach. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. Stożek V40 | szt. | 3
8 | Głowa ceramiczna 28,32,36mm | szt. | 4
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
…………………………………………..
| Wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy |  |  |  |  | (data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## 7
| Numer sprawy: 8/PN/18 | Zadanie nr 7
L. p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Implant niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z niewchłanialną plecioną pętlą z materiału UHMWPE. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę i z dwoma niciami prowadzącymio gr 2 i 5. Pętla o długości od 12mm do 55mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 4,5mm. Sterylny. | szt. | 30
2 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego potrójną pętlą z materiału niewchłanianego plecionego. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętle z poprzecznym do nich otworem dla jednej nici prowadzącej. Guzik z profilowanym, ściętym zakończeniem w celu automatycznego zakotwiczenia po przejściu przez korówkę. Pętla o długości od 10 do 45mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 8 mm, mocujący się na kanale do max. 10 mm. Jedna nić prowadząca o grubości min USP2 wzmacniana, przechodząca poprzecznie przez guzik tytanowy.W zestawie dołączony do pętli protektor ułatwiający umocowanie przeszczepu w implancie. Implant sterylny | szt. | 1
3 | Implant niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanialnego. Pętla zmniejszająca swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm. dł. 12mm,wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej, nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr. 4,5mm, sterylny. | szt. | 1
4 | Implant rewizyjny niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanialnego.Pętla zmniejszająca swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł. 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej, nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr. od 5 do 10mm, sterylny. | szt. | 1
5 | Implant niewchłaniany śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5 mm na całej długości śruby. Dostępny w rozmiarach średnicy 7,8,9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12mm dla dł. od 25 do 35 mm. Implant sterylny. | szt. | 30
6 | Implant niewchłaniany śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5 mm na całej długości śruby. Dostępny w rozmiarach średnicy 7,8,9,10mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-10mm dla dł. od 25 do 30 mm. Implant sterylny. | szt. | 2
7 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr. 3,5 mmi 4,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowanych na podajniku wielorazowym. | szt. | 4
8 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych,niewchłanialny pleciony z materiału UHMWPE. Dwie nici w saszetce każda w innym kolorze lub z innym przeplotem. Nici o grubości 2 wg USP oraz długość każdej nici min. 90cm. | sasz. | 20
9 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych,niewchłanialny pleciony z materiału UHMWPE. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP oraz długość min. 90cm atraumatycznie połączona z igła okrągłą 1/2 koła o długości 25-27mm. | sasz. | 4
10 | Specjalistyczny szew z częścią w kształcie taśmy o szer. 2mm do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE zakończonej z każdej strony nicią plecioną o gr USP 2 , bez igły. | sasz. | 20
11 | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr. 1,5mm dł. 30cm, niesterylny | szt. | 6
12 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem, dł. 42cm. Niesterylny | szt. | 2
13 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, bez oka, dł. 25cm. Niesterylny | szt. | 2
14 | Drut wiercący z grotem 5mm, dł 25mm z okiem, wielorazowy, niesterylny | szt. | 2
15 | Płytka tytanowa o wym dł 12mm szer. 4mm i gr. 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach | szt. | 2
16 | Płytka tytanowa okrągła o śr 12-14mm gr.1mm z rantem okalającym 1,5-2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach | szt. | 1
17 | Płytka z tytanu typu washer z zębami do śrub o śr. 4,0mm i 6,5mm | szt. | 1
18 | Śruba kaniulowana o śr 4,0mm dł 30mm 35mm 40mm dla średnicy 6,5mm i dł 35mm i 40mm do mocowania płytki washer | szt. | 1
19 | Skobel kostny sterylny | szt. | 1
20 | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,0mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. W zestawie z wiertłem inicjującym. Wkręt tytanowy z jedą nicią niewchłanialną gr USP 3/0 zakończoną dwiema igłami. | szt. | 1
21 | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanialną gr 2 | szt. | 4
22 | Implant niewchłanialny 35 w Suture kotwica z PEEK CF z włóknami węglowymi o śr 3,5mm. Implant zaopatrzony w dwie nici mobilne w oczku kotwicy. Nici niewchłanialne różnokolorowe z UHMWPE o grubości USP 2. Sterylny | szt. | 3
23 | Implant niewchłanialny tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm,6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe. | szt. | 20
24 | Implant niewchłanialny tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w cztery igły o dł. 26mm | szt. | 2
25 | Implant niewchłanialny z PEEK CF z wóknami węglowymi, wkręt gwintowany na całej długości, o śr. 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu z użyciem narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentu do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o gr USP 2 różnokolorowe. Sterylny | szt. | 2
26 | Implant niewchłanialny do tenodezy, sterylny | szt. | 4
27 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 90st., sterylna | szt. | 8
28 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 45st., sterylna | szt. | 8
29 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym haczykowata zagięta 90st., sterylna | szt. | 1
30 | Kaniulowane narzędzie do przeszywania tkanek zagięte 45st w lewo i prawo, sterylne | szt. | 2
31 | Kaniula artroskopowa sterylna | szt. | 4
32 | Igła do szycia łąkotki z oczkiem, długość 25-27cm, sterylna | szt. | 4
33 | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside | szt. | 100
34 | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,5mm do 5,5mm. Do shavera Livatec | szt. | 1
35 | Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,5mm do 5,5mm. Do shavera Livatec | szt. | 1
36 | Ostrze shavera do tkanek miękkich o gładkim ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza wielorazowe w średnicach od 3,5mm do 5,5mm. Do shavera Livatec | szt. | 1
37 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu. Oliwka rowkowana. Ostrza wielorazowe o śr. 5,5mm. Do shavera Livatec | szt. | 1
38 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z rowkami. Ostrza wielorazowe o śr. 5,5 i 6,5 mm. Sterylne. Do shavera Livatec | szt. | 1
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy następujące
wyposażenie niezbędne do wykonywania zabiegów artroskopowych w składzie:
1. Nagrywarka medyczna z ekranem dotykowym
2. Instrumentarium do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego
…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## 8
| Numer sprawy: 8/PN/18 | Zadanie nr 8
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 20g | op. | 70
2 | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 40g | op. | 80
3 | Wielorazowy system do płukania bazujący na mocy strumienia płuczącego, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości zawierający uniwersalny zestaw do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej/ bez odsysania wyposażony w 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni/ kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna/ | szt. | 100
4 | Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw.kolanowy) -zawierający 1 mieszalniko-strzykawki zaopatrzony w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka).Zestaw zawierający: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw przystosowany do mieszania cementu o objętości 80 g | szt. | 80
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Sprzęt do mieszania i płukania powinien zawierać:
pistolety, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże
| łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami. |  |  |  | …………………………………………..
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## 9
| Numer sprawy: 8/PN/18 | Zadanie nr 9
L. p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Implant do bezwęzłowej naprawy bicepsa w części bliższej w wersji PEEK lub biokompozyt.Implant wkręcanyw trzech średnicach 7,8,9mm z PEEKowskim początkiem mocowania przeszczepu.Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. | szt. | 3
2 | Płytka wykonanna z PEEK z dodatkiem włókna węglowego do osteotomii uda. Płytka prawa i lewa z 8 otworami pod śruby dostępne w średnicy 5mm i długościach od 24 do 90mm oraz drut łamany 2,4mm | szt. | 3
3 | Osteatomia PEEK. Klin PEEK do implantacji w osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby nie wystająca poza powierzchnię kości, sterylna. Implant w rozmiarach S,M,L i katach od 5 do 15 stopni. | szt. | 10
4 | Osteotomia PEEK. Śruba do kości gąbczastęj, PEEK, przeznaczona do mocowania klina do osteotomii, długość 20-32mm skok co 2mm, sterylna | szt. | 10
5 | Osteotomia PEEK. Śruba do kości korowej, PEEK, przeznaczona do mocowania klina do osteotomii, długość 24-52mm skok co 2mm, sterylna | szt. | 10
6 | System do przeszczepu chrząstki w rozmiarach 4,75mm,6mm,8mm,10mm | szt. | 3
7 | Płytka tytanowa do implantacji w osteotomii piszczelowej z 6 otworami naśruby z mocowaniem samoblokującym. Płytka w kształcie litery T z łamanym końcem w celu poprawienia stabilizacji. Płyta prawa, lewa z klinem do podtrzymania osteotomii. Kliny w wersji prostej dostępne w rozmiarach od 3mm do 17,5mm-9 rozmiarów oraz w wersji z pochyleniem A/P w wysokości 5mm do -17,5mm-min 8 r4ozmiarów. Płytka pakowana sterylnie | szt. | 5
8 | Śruba do kości gąbczastej, tytanowa o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, sterylna | szt. | 3
9 | Śruba do kości korowej, tytanowa, o niskoprofilowej główce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, sterylna | szt. | 3
10 | Zestaw jednorazowy, sterylny, złożony z guzika oraz śruby PEEKowej. Zestaw o składzie: drut prowadzący oraz pętla do przeszycia przeszczepu | szt. | 3
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy następujące
wyposażenie niezbędne do wykonywania zabiegów artroskopowych w składzie:
1. Nagrywarka medyczna z ekranem dotykowym
2. Pompa artroskopowa
3. Instrumentarium do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego
| 4. Instrumentarium do rekonstrukcji barku |  |  |  |  | …………………………………………..
| 5.Shawer artroskopowy |  |  |  |  | (data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## 10
| Numer sprawy: 8/PN/18 | Zadanie nr 10
L. p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | System sysntetycznych implantów wykonanych z politereftalanu etylu (PET) przeznaczonych do rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien i więzadeł.Implanty przystosowane do zastosowań dostawowych i pozostawowych. W częściach osadzanych w tunelach kostnych i pozastawowo wykonane z plecionki PET.W częściach impantowanych dostawowwo wykonane z wolnych, równoległych włókien PET, prostych lub anatomicznie lewoskrętnych lub prawoskrętnych w zależności od przeznaczenia. Mocowanie przy pomocy tytanowych, kaniulowanych śrub interferencyjnych o tępym gwincie zapobiegającym uszkodzeniu implantu opcjonalnie z dodatkową stabilizacją metalowymi skoblami. | szt. | 5
2 | Kaniulowane śruby interferencyjne do kolana: tytanowe śruby interferencyjne w rozm. od 6-10mm x 25-50mm | szt. | 10
3 | Implant do uzupełniania ubytków chrzęstno-kostnych. Przygotowywany in-situ bio-polimerowy, bio-kompatybilny implant z poli-glukozaminy służący do wypełnienia ubytków chrzęstno-kostnych i trwałego zastępowania uszkodzonej chrząstki stawowej. Twardniejący w procesie polimeryzacji w temperaturze ciała. | szt. | 10
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego użyczenia na czas obowiązywania umowy następujące
wyposażenie niezbędne do wykonywania zabiegów artroskopowych w składzie:
1. Nagrywarka medyczna z ekranem dotykowym
2. Pompa artroskopowa
| 3. Instrumentarium do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego | [5 empty] | …………………………………………..
| 4. Instrumentarium do rekonstrukcji barku | [5 empty] | (data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
5.Shawer artroskopowy

## Zad.11
| Numer sprawy: 8/PN/18 | Zadanie nr 11
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Gwóźdź odpiętowy kaniulowany do złamań kości piętowej , posiadający 2 lub 3 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu. Gwóźdź o średnicy 10mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm . W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach min. od 24 do 40mm rosnąco co 2mm. | szt. | 5
2 | Gwóźdź odpiętowy kaniulowany do artrodezy, posiadający 2 lub 3 otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu. Gwóźdź o średnicy 12mm i długości 65,75 i 85 mm. W zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach min. od 24 do 40mm rosnąco co 2mm. | szt. | 5
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x
Wymagane jest :
Każdy implant sterylny i pakowany osobno.
Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych
…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## 12
| Numer sprawy: 8/PN/18 | Zadanie nr 12
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, płyta anatomiczna w trzech długościach, płyta prosta w trzech długościach, zestaw instrumentarium zawierający wielorazowe frezy (reamery) w rozmiarze 16-22 mm | szt. | 5
2 | Tytanowa płyta dedykowana do operacji Lapidusa, płyta podeszwowa, anatomiczna prawa/lewa, niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub (blokowane o średnicy 3,5mm, kompresyjna o średnicy 4,0mm) | szt. | 10
3 | Tytanowa płyta w kształcie litery T do operacji Lapidusa, dostępne w dwóch długościach, otwory na śruby blokowane o średnicy 3,5mm | szt. | 5
4 | Anatomiczna, hakowa płyta do złamań piątej kości śródstopia, otwory na śruby blokowane i nieblokowane – średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm | szt. | 1
5 | Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7mm (skok co 0,5mm), płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa | szt. | 10
6 | Śruba typu LPS z pełnym gwintem o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2mm) | szt. | 40
7 | Śruba typu LPS kaniulowana o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2mm) | szt. | 1
8 | Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 2,4mm ( długość 8-24mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm ( długość 14-60mm) | szt. | 40
9 | Śruba ze stopu tytanu, średnica 2,4mm ( długość 8-24mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm ( długość 14-60mm), średnica 4mm (długość 14-60mm) | szt. | 40
10 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 3,0mm (długość 10-50mm) - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | szt. | 5
11 | Tytanowe śruby do złamań piątej kości śródstopia, średnica 4,5mm, 5,5mm, 6,0mm (długość od 40mm do 65mm), średnica kodowana kolorem | szt. | 1
12 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 2,5mm (długość 8-30mm) - średnica 3,5mm (długość 12-34mm) - średnica 4,0mm (długość 16-50mm) | szt. | 50
13 | Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego – dwie płytki tytanowe (strona przyśrodkowa 3,5mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylonową, nić typu FiberWire #5, zestaw sterylny zawiera wiertło kaniulowane 3,5mm, celownik, drut prowadzący | szt. | 2
14 | Kotwica tytanowa 2,4mm x 7,5mm, nić typu #2-0 FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 5
15 | Kotwica tytanowa 1,7mm x 5mm, 2,2mm x 4mm, 2,7mm x 7mm, nic typu FiberWire, implant na jednorazowym aplikatorze | szt. | 5
16 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, 3,5mm x 12mm, 5,0mm x 15mm, nic typu FiberWire, implanty na jednorazowym aplikatorze | szt. | 5
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Wymagane jest :
Każdy implant sterylny i pakowany osobno.
…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

## 13
| Numer sprawy: 8/PN/18 | Zadanie nr 13
L.p. | Nazwa składnika | Jedn. miary | Potrzeby ogółem | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa i nr dopuszczenia do obrotu | Producent/kraj
1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm, 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 30
2 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 30
3 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt. | 20
4 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 20
5 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | szt. | 20
6 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 30
7 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt. | 5
8 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | szt. | 5
9 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 10-70 mm |  | 100
10 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 10-70 mm |  | 30
11 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm |  | 30
12 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. |  | 10
13 | Śruba główna (doszyjkowa) tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm |  | 50
14 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm |  | 40
15 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm | szt. | 20
16 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6°. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwoździa. Gwoździe prawe/lewe | szt. | 10
17 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 i ø 5 mm, dł. 25-60 mm | szt. | 20
18 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm standardowa i ø 10 mm o dł. 2-4 mm | szt. | 5
19 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, sterylna, kaniulacja ø 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm | szt. | 20
x | x | x | x | x | Razem |  |  | x | x
Uwaga
Wymagane jest bezpłatne użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy
…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)