Zamość 2019-10-08

## Do  Wszystkich Wykonawców

Dot: Zapytania ofertowego na dostawę monitorów kardiologicznych i centrali monitorującej

#### WYJAŚNIENIA

### Zamawiający przesyła treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu, na zasadzie równoważności sprzętowej, wysokiej klasy kardiomonitory  o parametrach jak w tabeli po prawej stronie?

| Lp. | Wymagania techniczne |  | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta o budowie kompaktowo-modułowej umożliwiający monitorowanie wszystkich kategorii wiekowych |  | Kardiomonitor pacjenta o budowie kompaktowo-modułowej umożliwiający monitorowanie wszystkich kategorii wiekowych |
|  | Kardiomonitor z ekranem LCD o przekątnej ≥ 15” i rozdzielczości ≥ 1366×768 dpi |  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości min. 1024x768 pikseli |
|  | Konstrukcja kardiomonitora niezawierająca wentylatorów; konwekcyjne chłodzenie monitora |  | Konstrukcja kardiomonitora niezawierająca wentylatorów; konwekcyjne chłodzenie monitora |
|  | Konstrukcja spełniająca wymagania dotyczące wstrząsów oraz wibracji mechanicznych zgodnie z normą ISO 9919/IEC 80601-2-61 |  | Konstrukcja spełniająca wymagania dotyczące wstrząsów oraz wibracji mechanicznych zgodnie z normą IEC 80601-2-61 |
|  | Obudowa z zintegrowanym uchwytem do przenoszenia |  | Obudowa z zintegrowanym uchwytem do przenoszenia |
|  | Waga kardiomonitora bez akumulatora < 7 kg |  | Waga kardiomonitora bez akumulatora < 7 kg |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych; menu w języku polskim |  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych; menu w języku polskim |
|  | Możliwość wyboru fabrycznie skonfigurowanych układów ekranu prezentujących: - 3 różne krzywe dynamiczne - krzywą EKG w układzie kaskady - powiększone wartości numeryczne z równoczesnym wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NiBP - 7 krzywych dynamicznych EKG odpowiadających siedmiu monitorowanym odprowadzeniom EKG - dynamiczne trendy ekranowe z okresu ostatnich min. 8 h - ekran gotowości |  | Możliwość wyboru fabrycznie skonfigurowanych układów ekranu prezentujących: tryb dużych znaków • tryb trendów • tryb oxyCRG • tryb listy NIBP • 7-EKG • 7-EKG oraz dodatkowych krzywych • tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) |
|  | Nocny tryb pracy z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów / tonu HR oraz poziomem jasności ekranu konfigurowalnym przez Użytkownika |  | Nocny tryb pracy z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów / tonu HR oraz poziomem jasności ekranu konfigurowalnym przez Użytkownika |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 200 h |  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 |
|  | Funkcja zapamiętywania wszystkich krzywych dynamicznych monitorowanych parametrów z ostatnich min. 48 h |  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. |
|  | Funkcja ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych dynamicznych odpowiadających zdarzeniu, z prezentacją wybranych min. 3 krzywych z okresu ręcznie zapisanego zdarzenia oraz z możliwością utworzenia notatki do zdarzenia i jej późniejszej edycji. |  | Funkcja Stazy, Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 |
|  | Wbudowane fabrycznie min. 3 różne profile ustawień kardiomonitora odpowiadające najczęstszym klinicznym zastosowaniom kardiomonitora |  | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta |
|  | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika min. 3 własnych profili ustawień kardiomonitora zawierających min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). |  | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta |
|  | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych względem aktualnego stanu pacjenta. Sygnalizacja alarmów widoczna w promieniu 3600. |  | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta |
|  | Dostępność min. 4 trybów funkcji podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i / lub wizualnych |  | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie min. od 30 s do 180 s. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem z dostępnością tej funkcji konfigurowalną przez administratora / Użytkownika z zachowaniem utrzymania włączonych alarmów w stacji centralnego monitorowania |  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem z dostępnością tej funkcji konfigurowalną przez administratora / Użytkownika z zachowaniem utrzymania włączonych alarmów w stacji centralnego monitorowania |
|  | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. |  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku |
|  | Zasilanie sieciowe 100 - 240V 50 / 60 Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. |  | Zasilanie sieciowe 100 - 240V 50 / 60 Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. |
|  | Zintegrowane zasilanie awaryjne - akumulator litowo – jonowy; czas pracy min. 3 h (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 6 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin. |  | Zintegrowane zasilanie awaryjne - akumulator litowo – jonowy; Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. |  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii graficznie |
|  | Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2 x USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. |  | Monitor wyposażony wyjście LAN (RJ-45), w min. 1 porty USB do podłączenia klawiatury lub myszki; Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora kopiującego, gniazdo synchronizacji syg. EKG. |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością konfiguracji obligatoryjnego zakresu wprowadzanych danych; możliwość rozbudowy o funkcję wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. |  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością konfiguracji obligatoryjnego zakresu wprowadzanych danych |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera |  | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysk USB oraz eksportowania trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie xls lub csv. |  | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali |
|  | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego |  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora |
|  | Monitorowanie EKG |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z wykorzystaniem przewodu pacjenta umożliwiającego podłączenie min. 3 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min; wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG |  | Monitorowanie EKG z wykorzystaniem przewodu pacjenta umożliwiającego podłączenie min. 3 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min; Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J |  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach; pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie |  | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję prezentacji odchyleń ST w postaci wykresu kołowego. |  | Monitor zapisuje 20 grup fragmentów analizy ST do celów referencyjnych i przeglądów fragment analizy ST przedstawia kompletny fragment wykresu QRS wszystkich kanałów ST |
|  | Rozpoznawanie min. 8 rodzajów zaburzeń rytmu serca |  | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 24 rodzajów zaburzeń rytmu, z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu i możliwością ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów |  | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń |
|  | Monitorowanie czynności oddechowej |  |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. |  | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów |  | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania |
|  | Monitorowanie saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2) |  |  |
|  | Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo bądź FAST |  | Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo bądź FAST |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika w zakresie do min. 30 s |  | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SpO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji |  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SpO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 240 bpm |  | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 240 bpm |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego |  | Możliwość stosowania czujników Masimo, |
|  | Monitorowanie nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NiBP) |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru; zakresy pomiarowe ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg; zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm |  | Oscylometryczna metoda pomiaru; zakresy pomiarowe ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg; zakres pomiaru pulsu min. 40-240 bpm |
|  | Monitorowanie temperatury |  |  |
|  | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych |  | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych |
|  | Monitorowanie stężenia dwutlenku węgla (CO2) |  |  |
|  | Pomiar CO2 w strumieniu bocznym w zakresie min. 0 mmHg – 150 mmHg, zakres pomiaru częstości oddechów min. 0 rpm do 150 rpm |  | zakres pomiarowy min.0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. - zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. |
|  | W zestawie min. dwa moduły pomiarowe przenoszone między kardiomonitorami bez udziału serwisu, umożlwiające jednoczesne monitorowanie stężenia dwutlenku węgla w dwóch dowolnie wybranych kardiomonitorach |  | W zestawie min. dwa moduły pomiarowe przenoszone między kardiomonitorami bez udziału serwisu, umożlwiające jednoczesne monitorowanie stężenia dwutlenku węgla w dwóch dowolnie wybranych kardiomonitorach |
|  | Inne: |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o drukarkę termiczną z wydrukiem min. 4 kanałów |  | Możliwość rozbudowy urządzenia o drukarkę termiczną z wydrukiem min. 3 kanałów |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora bez udziału serwisu o szufladę na moduły (min. 4 miejsca na moduły) |  | Mozliwośc rozbudowy kardiomonitora bez udziału serwisu o INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |
|  | Mocowanie kardiomonitorów dostosowane do wymagań Zamawiającego - 4 szt. mocowań do szyny oraz 1 szt. statyw jezdny |  | Mocowanie kardiomonitorów dostosowane do wymagań Zamawiającego - 4 szt. mocowań do szyny oraz 1 szt. statyw jezdny |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania |  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania |
|  | Dostępne w wyniku złożenia odrębnego zamówienia konfiguracje kardiomonitora powiększone o monitorowanie kapnometrii, inwazyjnego, pomiaru ciśnienia krwi, rzutu serca, saturacji w technologii Massimo Rainbow. |  | Dostępne w wyniku złożenia odrębnego zamówienia konfiguracje kardiomonitora powiększone o monitorowanie kapnometrii, inwazyjnego, pomiaru ciśnienia krwi, rzutu serca, saturacji w technologii Massimo |
|  | Akcesoria: - przewód zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zestawu trzech odprowadzeń pacjenta EKG - 1 szt. / kardiomonitor - zestaw trzech odprowadzeń pacjenta EKG - 1 szt. / kardiomonitor - wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych, silikonowy na palec - 1 szt. / kardiomonitor - wielorazowy czujnik SpO2 mocowany na uchu - 1 szt. / kardiomonitor - wielorazowe mankiety pomiarowe NIBP dla dorosłych w min. 4 różnych rozmiarach - 1 kpl. / kardiomonitor - przewód powietrza NiBP - 1 szt. / kardiomonitor - wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej – 1 szt. / kardiomonitor - jednorazowa kaniula ustno - nosowa CO2 / O2 dla pacjentów dorosłych niezaintubowanych - 20 szt. - jednorazowy przewód próbkujący CO2 dla pacjentów dorosłych zaintubowanych - 20 szt. |  | Akcesoria: - przewód zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zestawu trzech odprowadzeń pacjenta EKG - 1 szt. / kardiomonitor - zestaw trzech odprowadzeń pacjenta EKG - 1 szt. / kardiomonitor - wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych, silikonowy na palec - 1 szt. / kardiomonitor - wielorazowy czujnik SpO2 mocowany na uchu - 1 szt. / kardiomonitor - wielorazowe mankiety pomiarowe NIBP dla dorosłych w min. 4 różnych rozmiarach - 1 kpl. / kardiomonitor - przewód powietrza NiBP - 1 szt. / kardiomonitor - wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej – 1 szt. / kardiomonitor - jednorazowa kaniula ustno - nosowa CO2 / O2 dla pacjentów dorosłych niezaintubowanych - 20 szt. - jednorazowy przewód próbkujący CO2 dla pacjentów dorosłych zaintubowanych - 20 szt. |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu |  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu |
| Stacja centralnego monitorowania – 1 szt. |
| Lp. | Wymagania techniczne |  | Wartość oferowana |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Stanowisko robocze stacji centralnego monitorowania wyposażone w: - komputer klasy PC o minimalnych parametrach: procesor 2.0 GHz, 8GB RAM - przewodową mysz i klawiaturę - system operacyjny z aktualnym wsparciem producenta - drukarkę laserową - switch sieciowy - specjalistyczne oprogramowanie medyczne - klucz licencyjny - monitor LED TFT - LCD |  | Stanowisko robocze stacji centralnego monitorowania wyposażone w: Komputer klasy PC, min. 8 GB RAM, HDD min. 300 GB. Drukarka laserowa. przewodową mysz i klawiaturę - system operacyjny z aktualnym wsparciem producenta - drukarkę laserową - switch sieciowy - specjalistyczne oprogramowanie medyczne - klucz licencyjny - monitor LED TFT - LCD |
|  | Monitor z ekranem o przekątnej min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi |  | Monitor z ekranem o przekątnej min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi |
|  | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut |  | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut |
|  | Centrala przystosowana do jednoczesnego monitorowania 8 szt. kardiomonitorów pacjenta z możliwością rozbudowy do monitorowania 32 szt. kardiomonitorów |  | Centrala przystosowana do jednoczesnego monitorowania 8 szt. kardiomonitorów pacjenta z możliwością rozbudowy do monitorowania 32 szt. kardiomonitorów |
|  | Stacja centralnego monitorowania kompatybilna z oferowanymi w pakiecie kardiomonitorami |  | Stacja centralnego monitorowania kompatybilna z oferowanymi w pakiecie kardiomonitorami |
|  | Prezentacja danych na jednym monitorze LCD, możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Możliwość niezależnej konfiguracji wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów |  | Prezentacja danych na jednym monitorze LCD, możliwość dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. Możliwość niezależnej konfiguracji wyświetlanych danych dla poszczególnych sektorów |
|  | Zapamiętywanie danych: - min. 200 h trendów - min. 200 h krzywych rzeczywistych - min. 200 godzin dla zdarzeń alarmowych i arytmii - min. 200 godzin wyników pomiarów NIBP |  | Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów na jednego pacjenta– min. 700 godzin zapisu full disclosure oraz min. 1000 godzin trendów graficznych, Alarmy. Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min. 1000 zdarzeń alarmów) |
|  | Możliwość podglądu jednego pacjenta w powiększonym sektorze; tryb dużych znaków |  | Możliwość podglądu jednego pacjenta w powiększonym sektorze; tryb dużych znaków |
|  | Możliwość przywołania danych pacjenta do min. 30 dni od wypisania |  | Możliwość przywołania danych pacjenta do min. 30 dni od wypisania |
|  | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu wraz z powiązanym wycinkiem krzywej EKG |  | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu wraz z powiązanym wycinkiem krzywej EKG |
|  | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. |  | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. |
|  | Wyjście danych w formacie HL7 do zewnętrznych systemów EMR lub CIS. |  | System zarządzania danymi medycznymi pacjenta umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, w nawiązaniu do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Kompatybilność z protokołem HL7 |
|  | Drukowanie raportów na żądanie: - trendów tabelarycznych oraz graficznych - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP - krzywych w czasie rzeczywistym - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG |  | Drukowanie raportów na żądanie: - trendów tabelarycznych oraz graficznych - alarmów oraz wyników pomiarów NIBP - krzywych w czasie rzeczywistym - retrospektywnego przeglądu krzywych EKG |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu |  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu |

Opis przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwa konkurencję i równe traktowanie wykonawców, a dodatkowo poprzez zastosowanie do opisu cech charakterystycznych dla jednego producenta opis przedmiotu prowadzi do uprzywilejowania a także wyeliminowania produktów innych producentów.

Mając to na uwadze proszę o dopuszczenie do przetargu powyższych parametrów zamieszczonych

w tabeli po prawej stronie.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści Kardiomonitory pacjenta oraz stację centralnego monitorowania o poniższych parametrach?

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych. |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. |
| 8. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta |
| 9. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora |
| 10. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD), Kapnografia w strumieniu bocznym (CO2) (w dwóch monitorach) |
| 11. | Pomiar EKG |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |
|  | Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie |
| 12. | Pomiar oddechów (RESP). |
|  | Zakres pomiaru: minimum 1-150 oddechów /min Podać. |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. Podać |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |
| 13. | Pomiar saturacji (SpO2). |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |
|  | Alarm desaturacji |
| 14. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. Podać. |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |
| 15. | Pomiar temperatury (TEMP) |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |
| 16. | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym |
|  | Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. |
| 17. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: |
|  | - przewód zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zestawu trzech odprowadzeń pacjenta EKG - 1 szt. / kardiomonitor - zestaw trzech odprowadzeń pacjenta EKG - 1 szt. / kardiomonitor - wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych, silikonowy na palec - 1 szt. / kardiomonitor - wielorazowy czujnik SpO2 mocowany na uchu - 1 szt. / kardiomonitor - wielorazowe mankiety pomiarowe NIBP dla dorosłych w min. 4 różnych rozmiarach - 1 kpl. / kardiomonitor - przewód powietrza NiBP - 1 szt. / kardiomonitor - wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej – 1 szt. / kardiomonitor - jednorazowa kaniula ustno - nosowa CO2 / O2 dla pacjentów dorosłych niezaintubowanych - 20 szt. - jednorazowy przewód próbkujący CO2 dla pacjentów dorosłych zaintubowanych - 20 szt. |
| 18. | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny |
| 19. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. |
| 20. | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika |
| 21. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) |
| 22. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |
| 23. | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia |
| 24. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |
| 25. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |
| 26. | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. |
| 27. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. Podać. |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |
| 28. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. |
|  | Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |
|  | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG, - ScvO2 lub SvO2. |
| 29. | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania |
| 30. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora |
| 31. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |
| 32. | Na wyposażeniu 4 szt. mocować do szyny oraz 1 szt. statyw jezdny |
| 33. | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu |
| Stacja centralnego monitorowania – 1 szt. |
| 1. | Stacja centralnego monitorowania przystosowana do monitorowania 8 szt. kardiomonitorów stanowisk monitorowania, z możliwością podłączenia do 32 szt. kardiomonitorów |
| 2. | Centrala zainstalowana na komputerze połączonym z dwoma ekranami każdym o przekątnej co najmniej 23” |
| 3. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. |
| 4. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach |
| 5. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta |
| 6. | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin |
| 7. | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin |
| 8. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet |
| 9. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. |
| 10. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta |
| 11. | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie |
| 12. | Wyjście danych w formacie HL7 do zewnętrznych systemów EMR lub CIS. |
| 13. | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu |

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie nr 3, dot.  – Kardiomonitory:

dot. Punktu 17 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji czasu wycieszenia alarmów odpowiednio  na 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 15 min oraz do następnego wydarzenia? Oferowany zakres czasu wyciszenia alarmów jest znacznie większy od wymaganego. Kardiomonitor umożliwia wyciszenie alarmów nawet na 15 minut.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie nr 4, dot.  – Kardiomonitory:

dot. Punktu 20  – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pracę na zasilaniu akumulatorowym nie krótszym niż 2 godziny? Do zasilania akumulatorowego oferowanego kardiomonitora zostały wykorzystane 3 ogniwa litowo-jonowe o pojemności 3400mAh. Są to ogniwa najwyższej jakości co przekłada się na ich bardzo długą żywotność, a wymiany może dokonać nawet niewykwalifikowany pracownik. Powyższe parametry akumulatora są w pełni wystarczające do obsługi wszelkich zadań wewnątrzszpitalnych oraz transportowych.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie nr 5, dot.  – Kardiomonitory:

dot. Punktu 22 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w złącze HDMI do podłączenia monitora kopiującego? Oferowany przez nas kardiomonitor wyposażony w złącze HDMI oferuje przesył obrazu do drugiego ekranu na dwa sposoby: jako ekran kopiujący oraz jako drugi całkowicie niezależny ekran. Zastosowanie rozwiązania z niezależnym ekranem umożliwia wyświetlanie dodatkowych parametrów i informacji niezależnie od tego co wyświetlane jest na ekranie kardiomonitora. Ponadto możemy państwu zaoferować adapter umożliwiający podłączenie ekranu z wyjściem VGA do złącza HDMI.

Odpowiedź: Dopuszczamy z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

# Text boxes

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1

www.szpital.com.pl  e-mail: zamosc@szpital.com.pl

tel.  84 677-50-00, fax  84 638-51-45